**安徽中科都菱商用电器股份有限公司产品参数**

**型号：MPC-5V650Y**

1.样式：立式。

2.容积：650L。

3.净重：158kg。

4.额定功率：189W。

5.耗电量：1.79kW.h/24h。

6.噪音值：54dB。

7.气候类型：SN/N。

8.制冷方式：风冷。

9.箱内温湿度：温度8℃～20℃，湿度35%～75%RH。

10.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

11.外部尺寸（宽\*深\*高）：1220\*630\*1885（mm）。

12.内部尺寸（宽\*深\*高）：1100\*454\*1325（mm）。

13.外部材料：喷涂钢板。

14.内部材料：喷涂钢板。

15.门体数量：2扇。

16.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；外侧玻璃覆LOW-E膜。

17.网架：5层，数量10个，可调高度，浸塑材质，带标识条。

18.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体。

19.冷凝器：机舱内置丝管冷凝器。

20.蒸发器：翅片式蒸发器。

21.制冷剂：采用绿色环保制冷剂

22.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

23.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据。

24.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温湿度及各种报警信息。

25.报警系统：高低温报警、高低湿度报警、传感器故障报警、开关门异常报警。

26.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

27.电器安全：

（1）温控器探头故障安全运行模式。

（2）密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（3）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

\*（4）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

\*28.特色功能：

（1）标配2个暗锁设计，防止开关门异常；

（2）内设LED冷光源照明灯，使箱体内部一目了然；

（3）标配自动回弹门体，解决用户忘记关门的后顾之忧。

29.可选配件：温湿度记录仪、防水插座等。

30.资格凭证：

（1）医疗器械生产许可证；

（2）ISO9001质量管理体系认证；

（3）ISO13485医疗器械质量管理体系认证； （4）ISO14001环境管理体系认证；

（5）ISO45001职业健康安全管理体系认证。

\*31.售后质保：整机质保三年。