企业已通过ISO9001:2015

国际质量管理体系认证

xiande-2000ADQ旋转蒸发器

（多歧管）

（控制型  □   标准型 □ ）

安装使用说明书

上海贤德实验仪器有限公司

地址：上海市奉贤区科工路888号

电话：021-54312390       021-34092976

网址：www.shxdyq.com          Email: shxiande@126.com

一、用途介绍：

旋转式蒸发器是采用旋转蒸发瓶（烧瓶），增大蒸发面积在减压下置于水浴中一边旋转，一边加热的装置，使瓶内溶液扩散蒸发。使化学工业、医学工业、高等院校和科研实验室等单位用于制造及分析试验赖以浓缩、干燥、回收等较为理想的必备基本仪器

二、结构特点：

- ◆ DQ型是我公司研发的一机可浓缩五种物料的新型旋转蒸发器。整机计美观大方,合理紧凑,操作简捷方便,控温精准,性能可靠。除了实用和人性化的设计以外，坚固、耐用的性能也是产品最重要的特点。xiande-DQ型为用户配备了2000型（50mL*5）、3000型（100mL*5）和5000型（150mL*5）三款，供用户选购。

- ◆ ADQ型水浴锅温度范围为：室温-99℃。温度高于设定温度加热管自动停止加热。该加热锅带安全把手,外壳隔热,

- 防止烫伤,容积适中,升温迅速。加热锅采用特氟隆复合锅，耐高温,耐腐蚀,清洁方便。

- ◆ 大液晶屏多数据显示,旋钮式编码器设定,转速0-310转/分，间歇性正/反转功能（0～60s)，适用于干燥过程。

- ◆ 冷凝面积大,有滴液点和防倒流设计。（有效提高工作效率）

- ◆ 蒸发瓶采用推手机械装置,拆卸方便,安全可靠强。

- ◆ 配有防护罩，保温节能，防溅，防爆.

◆ 真空系统：可以选配内置真空控制系统，（任意控制实验所需真空度，设定范围：双读数（0 ~ －0.1Mpa）0~1013mbar；精度±1）有效监控真空度，可以根据试剂的不同设定所需真空度；大大提高实验的稳定性能；

三、主要技术数据：

| 型号 | xiande-2000ADQ |
| --- | --- |
| 旋转转速 | 液晶彩屏显示0~310rpm/min |
| 蒸发能力 | Max.25ml/min (H2O) |
| 温度调节范围 | 水浴：室温-99℃±0.5℃ |
| 浴锅材质 | 一次性成型特氟隆复合锅该加热锅带安全把手,外壳隔热防止烫伤,容积适中,升温迅速。 |
| 浴锅尺寸 | φ23×13cm |
| 试料瓶 | 间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s，可运用于粉末状样品的干燥处理。 |
| 升降行程 | 触摸式+手柄式双自动平衡升降（升降行程150mm）下降终点 有固定的 60mm 安全距离，防止碰撞。 |
| 温度控制 | 微电脑式PID控制器,数字显示 |
| 温度设定 | 旋钮式编码器,旋转式输入设定,大液晶屏显示,方便快捷 |
| 安全性能 | 定时功能（0-999min）:达到预定时间后设备自动停止工作,回到待机状态,超温预警保护。 |
| 加热锅 | 全封闭加热器功率1.5KW |
| 试料瓶容量范围 | 5口*50ml/单个（25～2000ml） |
| 密封部件 | 选用进口PTFE及特殊合成材料，经特殊工艺技术处理模具合成，增强密封性，防腐性和耐磨性。 |
| 冷凝管 | 立式,三层球磨口蛇形冷凝管冷凝面积大,有滴液点和防倒流设计。（有效提高工作效率） |
| 冷凝面积 | 0.18㎡ |
| 使用环境温度 | 5℃~40℃ |
| 出厂配置 | - 29#磨口一体化转轴*1 - 试料瓶：24#茄形瓶50ml*5 29#口转24#口多歧管接口*1 - 回收瓶：S35球磨口收集瓶1L*1 |
| 输入电源 | AC220V/50HZ |
| 尺寸重量 | - 包装尺寸71×64.5×51cm 仪器尺寸66×42×83cm/毛重30公斤 |

设备安装示意图（一）：

设备安装示意图（二）：(带真空控制器按此安装)

控制型旋转蒸发器-低温冷却循环装置-循环水真空泵的管道连接

控制型旋转蒸发器-低温冷却循环装置-防腐隔膜真空泵的管道连接

(不带真空控制安装连接)

标准型旋转蒸发器-低温冷却循环装置-循环水真空泵的管道连接

标准型旋转蒸发器-低温冷却循环装置-防腐隔膜真空泵的管道连接

设备安装示意图（三）：

设备安装示意图（四）：

四、使用注意事项：

1．用户应先阅读本说明书。

2．对贵重溶液，应先做模拟工艺实验，待确定本设备能满足实验要求时，再转入正常使用。

3．水槽水温由温度数字显示，自动控制。精确水温请用水银温度计直接测量。

4．熔丝更换应先切断电源后，才能打开座盖更换熔丝。

5．水槽锅再加热中，切勿用手触摸以免烫伤。

6．不能在易燃、易爆、麻醉剂气体环境下使用。

7．本产品一般情况下不对消毒作具体要求。

五、安装说明：

准备：用户按装箱清单点清零部件，擦清、洗净、烘干。左侧主机体右侧水槽箱。（产品对照图请参照图例）

主密封圈安装方向

①

②

⑪

⑧

⑨

⑩

⑦

⑭

⑤

⑥

⑫

③

⑬

安装图编号：

1.球磨口\标准口冷凝管

2.阀门式加料器

3.球磨口\标准口收集瓶

4.蒸发瓶

5.玻璃转轴+锁紧卡圈

6..玻璃转轴锁紧

7.主机头（旋转体）

8.冷凝管密封垫片

9.主密封圈

10.副密封件（注意安装方向如图）

11.锁紧螺母、弹簧锁紧

12.球磨口夹

13.退瓶器

14.止动孔（装卸旋转瓶）

④

注：A/B/C/D型冷凝管不同，安装方法一样

第一步：

A、将⑤玻璃转轴+锁紧卡圈套入⑦机头转轴孔，用设备标配小螺丝刀出入⑭，将⑥玻璃转轴锁紧拧紧固定⑤好拔出螺丝刀。

B、将⑧⑨⑩按方向顺序安装进机头内⑤玻璃转轴上面注意主密封内道口和副密封表面均需涂真空脂套入①冷凝管将⑪锁紧螺母拧在机头右侧接口固定好冷凝管（注意锁紧螺母顺时针拧紧，里面的弹簧会自动收缩固定冷凝管）。

C、冷凝管正式连接前把真空脂涂在磨口平面一圈，提高密封性。

D、操作时小心插入轻轻旋紧，勿用力过大。

第二步：

E、旋转瓶安装：将⑬退瓶器装在⑥上面；再将④蒸发瓶套入⑤轻轻旋紧退瓶器固定④蒸发瓶(连接前把真空脂涂在磨口平面一圈，提高密封性)。

第三步：

F、放气/加料阀的安装：四氟加料管套入②放气/加料阀，正式插入前磨口涂真空脂套入冷凝管接口，调节防回流四氟片位置（如上图位置）。

G、收集瓶安装：正式插入前把真空脂涂在阴、阳磨口一圈，提高密封性；收集瓶③套在①球磨口冷凝管，用⑫球磨口夹夹住，轻拧球磨口夹把手中间固定好。

第四步：

J、旋转蒸发器与低温冷却装置的连接见上面（设备安装示意图（二））。

K、旋转蒸发器与真空泵的连接见上面（设备安装示意图（二）），可选购本厂产品SHZ-III循环水真空泵和XDGM-20系列耐腐蚀隔膜真空泵。

- 操作步骤：

- 电源线插入主机体控制箱另端插入市电220V/50Hz

- 按下电源开关灯亮（电源线下边）；控制板液晶屏亮

- 控制面板的操作：

加热    电机

- 温控开启 加热或电机运行

按键定义：

“旋钮”：按键进入设定并修改数据；“加热按钮”：按键，启动/停止加热；“电机”：按键，启动/停止旋转电机；

“上升”：按△键，上升电机运行； “下降”：按▽键，下降电机运行。

1)．控制器上电，温度显示窗显示温度上限， 速度显示窗显示温度下限，约3秒后进入到运行状态。

2)．标准界面下点按旋钮，依次设定温度，转速，运行时间（字符闪烁，即可旋转旋转设定所需要的参数）.

3)．在温度设定状态下，若1分钟之内无任何操作，控制器会自动返回到正常显示状态。

4)．有温度和速度报警时，标识符点亮，左上角显示故障代码，蜂鸣器鸣叫，蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。

5)．若控制器温度显示窗显示“oooo”，表示温度传感器或控制器本身故障，请仔细检查温度传感器及其接线。

6)．停机状态速度框显示“End”,温控运行电机停止速度框显示“OFF”,电机运行时显示转速。

- 手柄跷板式键（为方便用户操作爱好，特保留手柄式升降风格），用户可以操作手柄按键跷板上部下压主机上升，反之下降，或者控制面板上：按△/▽键主机上升，按▽键主机下降，达合适高度，手离位即停。

- 装玻璃件后，水槽注水，插上加热电线，设定温度数字，按加热开关自动控制加热。（不允许干烧）

- 调正主机角度。先松立柱右侧旋钮，转动主机头，达到合适角度，旋紧即可。

- 7、完成试运转后，关闭电源，拨下电源插头。

七、维护保养：

1、根据生产需要定期清洗，更换密封圈（操作方法见安装说明）

2、玻璃件：由严重污垢时，可用稀盐酸清洗。

3、主道管：定期清洗加真空脂。

4、水槽锅内清水应经常调换、清洗。

八、系统自整定

当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲，用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。

长按旋钮进入内部参数1,将AT设为1进入自整定状态，运行指示闪烁，正定结束停止闪烁。

在系统自整定过程中若有上偏差超温报警，报警标识符不亮，蜂鸣器也不鸣叫。

九、系统内部参数设定

非设定状态下，长按“旋钮”键3秒，温度测量显示窗显示密码提示符“Lk”，温度设定显示窗显示密码值，通过旋钮修改到所需的密码值。点击“旋钮”键，若密码值不正确，控制器自动返回到正常显示状态，若密码值正确，则进入到内部参数设定状态，再点击“设定”键可以依次修改各个参数。长按“设定”键3秒，可以退出此状态，参数值自动保存。

十、电机正反转设定

出厂时设备设定为单循环正转，进入参数设定Lk-0,设定正反转时间均不为0开启正反转功能。参数dIF设定起始方向，当关闭正反转功能时dIF设定电机运转方向。(例：循环转；正转60秒-停3秒-反转60秒，设置参数cct=60;nct=60；sot=3)

内部参数表 -0

| 参数指示 | 参数名称 | 参数功能说明 | （范 围）出厂值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lk | 密码 | “Lk=0”时可查看并修改参数值。 | 0 |
| cct | 正转时间 | 正转时间，设为0取消正反转功能 | (0-9999)s 0 |
| nct | 反转时间 | 正转时间，设为0取消正反转功能 | (0-9999)s 0 |
| sot | 停止时间 | 停止时间。正反转切换停止时间。 | (0-9999)s 0 |
| dIF | 起始方向 | 电机启动起始方向,正反转。 | (0-1)1 |

十一、真空控制器设定( 1mbar = 100 Pa = 1 hPa = 0.1 kPa=0.0001Mpa)

出厂时设备设定为：PL=-98KPa(-0.098MPa)；PH=-90KPa(-0.09MPa)；需要设定真空度上/下限，在标准界面时，旋转（）旋钮进入真空界面，按旋转一下闪烁字符“PL”时旋转旋钮设置上限值；再按旋转一下闪烁字符“PH”时旋转旋钮设置下限值，再按旋转退出设定。（注：内部参数单位:KPa；1千帕=0.001兆帕(MPa）

十二、故障分析与排除：

| 现象 | 检查（原因） | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无电源（指示灯不亮） | - 电源插头松动 - 检查保险丝是否断路 | - 插紧电源插头 - 更换保险丝 |
| 主机不转 | 同上 | 同上 |
| 主机不会升降 | - 同上方法检查 2、检查主机体底座下部吊紧钢丝是否过松 | - 同上方法处理 - 用手旋紧吊紧螺丝 |

| 水槽不加热 | 1、检查15A保险丝 2、加热插头是否松动 | 1、更换15A保险丝 2、插紧加热插头 |
| --- | --- | --- |
| 真空上不去 | - 密封圈是否磨损 - 检查真空泵性能，各接头是否上紧（堵住真空泵出气口，观察真空表的指示） - 检查玻璃器具是否破损、冷爆。 - 检查玻璃器具接口是否涂真空脂。 | - 更换密封圈 - 旋紧接头或换真空泵 - 更换破损器具 - 重新涂复真空脂 |

若按上述方法无法排除故障，则不宜自己动手，应将故障现象传真/电话021-34092976 联系本公司。

十三、储存运输：

包装后的仪器应储存在温度 －10～40℃，相对湿度不超过90％，无腐蚀气体和通风良好的室内，运输时要防潮，小心轻放。

十四、售后服务：

设备经包装后，在遵守储存和使用规范的条件下，自发货之日起12个月内产品因制造质量原因发生故障，由本公司负责免费维修（玻璃件/易损耗件不在保修范围），因使用不当而造成损坏的本公司将收取修理成本费。

十五、装箱清单：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机体（包括：控制箱、主机头、立柱、底座） | 1套 |
| 2 | 水槽箱（包括：特氟隆复合锅、全封闭电加热器、外壳、底座） | 1台 |
| 3 | 电源线、电加热线 | 各1根 |
| 4 | 冷凝管（按下列型号装箱） 球磨口冷凝管 | 1支 |
| 5 | 收集瓶（按下列型号装箱） 球磨口收集瓶 1000ml | 1只 |
| 6 | 蒸发瓶（按下列型号装箱） 24标准口茄形瓶 50ml | 共5只 |
| 7 | 29#/五歧接口1个+退瓶器1个+24#塑料夹5个 | 1套 |
| 8 | 带环方形螺帽 | 1个 |
| 9 | 球磨口用夹子 | 1个 |
| 10 | 支架杆 | 1根 |
| 11 | 活动块 | 1个 |
| 12 | 冷凝管托架 | 1根 |
| 13 | 说明书、保修卡、合格证 | 1份 |
| 14 | 十字螺丝刀 1把，15A、10A保险丝各1只 | 各1只 |

上海贤德实验仪器有限公司

地址：上海市奉贤区科工路888号

电话：021-54312390     021-34092976

网址：www.shxdyq.com          Email: shxiande@126.com